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新建（改建、扩建）实验室验收申请表










实验室名称：						     		


实验室负责人：                           


申请单位：		            			    


申请时间：								    





实验室与设备管理处制

-  -
一、实验室基本情况
	实验室名称
	
	实验室类别
	□教学    □科研
□工作室

	实验室地点
	
	面积
	

	实验室负责人
	
	职务（职称）
	
	联系方式
	

	实验室安全
责任人
	
	职务（职称）
	
	联系方式
	

	实验室建设完成情况概述：（主要包括建设目标完成情况，人员配备情况、设备安装调试情况、安防配套设施完善程度、实验室安全等级评估、风险管控措施、应急预案等完成情况）。































1

3

二、仪器设备基本情况及启用前风险核查
	实验室设备清单
	设备操作规程完善情况
	设备操作存在的主要风险点
	风险管控措施
	验收是否
通过

	序号
	设备名称
	规格型号
	单价
	数量
	金额
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	





三、分项验收核查清单
	序号
	验收大类
	验收
项目
	验收具体内容
	实验室自
验收情况
	学院验
收情况
	学校验
收结果

	1
	建筑、装修与疏散
	楼层承重
	满足大型设备放置
	
	
	

	
	
	设备操作空间
	设备操作、检修空间充足
	
	
	

	
	
	地面处理
	实验室防滑耐磨、防腐防渗、设置截污沟、粉尘实验室防尘处理等
	
	
	

	
	
	墙面吊顶
	腐蚀区域墙裙防腐；易燃易爆/粉尘实验室禁止封闭吊顶，材料防火达标
	
	
	

	
	
	门窗疏散
	实验室门带观察窗，无遮挡；75㎡以上实验室设2个安全出口；疏散通道全程无堵塞
	
	
	

	
	
	应急照明疏散指示
	应急照明持续供电≥90min；夜光疏散标识齐全完好；门口张贴实验室平面疏散图，标注集合点
	
	
	

	
	
	给排水、采暖保温管道防护
	管道防冻；高温区域隔热防护
	
	
	

	
	
	有限空间防护
	设备平台设 1.2m 防护栏杆，配备安全带存放区
	
	
	

	2
	通风排气系统
	是否满足需求
	
	
	

	3
	三废情况
	是否存在，处置设施是否得当
	
	
	

	4
	应急洗消
	应急洗消（洗眼、喷淋）是否完好，供、排水是否畅通
	
	
	

	5
	电气安全（强弱电分离）
	配电与漏电保护
	总、分路均配备漏电保护器，配电箱靠近入口、无遮挡
	
	
	

	
	
	接地防护
	实验台、通风柜、气瓶柜金属件统一接地
	
	
	

	
	
	线路插座布置
	大功率设备独立专线，无私拉乱接、排插串接
	
	
	

	
	
	防爆电气配置
	易燃易爆/粉尘区域全部使用防爆开关、插座、阻燃穿线管
	
	
	

	
	
	UPS应急供电
	精密、高压关键设备配备不间断供电≥30min
	
	
	

	
	
	弱电布线
	网络、监控、报警线缆与强电分管敷设，无交叉干扰，布线合理
	
	
	

	6
	气体/气瓶管路系统
	气瓶基础防护
	全部配备防倾倒锁链、瓶帽、防震圈，距热源明火≥1.5m
	
	
	

	
	
	气瓶分区隔离
	可燃/助燃分柜分室，禁止混放；空瓶、实瓶分区存放，间距≥1m
	
	
	

	
	
	管路气密性
	耐腐蚀管路，介质流向标识；减压阀、止回阀完好，无泄漏
	
	
	

	7
	安全报警、视频门禁监控
	可燃/有毒气体探测器
	报警联动排风，信号同步上传值班室，定期校准
	
	
	

	
	
	缺氧报警装置
	惰性气体使用房间氧含量监测报警
	
	
	

	
	
	视频监控覆盖
	实验室全覆盖，画面清晰无死角
	
	
	

	8
	消防设施
	灭火器匹配配置
	干粉/CO₂/D类灭火砂分区配备，压力正常、有效期内，取用便捷
	
	
	

	
	
	专用灭火器材
	灭火毯、灭火沙、电池专用灭火装置按需配置
	
	
	

	9
	实验家具、个体防护
	实验台材质
	实验台台面防火隔热
	
	
	

	
	
	通风试剂柜
	避光通风，剧毒柜双人双锁，底部防渗托盘
	
	
	

	
	
	全套防护用品
	护目镜、面屏、耐腐手套、防毒面具、防静电服按最大实验人数足额存放
	
	
	

	10
	危险化学品
	存放、使用及危废处置条件规范
	
	
	

	11
	特种设备专项
	种类、数量、风险点、资质、年检情况符合要求
	
	
	

	12
	危险性设备专项
	高压/高温设备
	高温炉、油浴锅等设备配备超温隔热围挡、防护；高压反应釜、冲击试验机等配备超压、防爆防护
	
	
	

	
	
	制冷设备
	超低温、低温冰箱张贴警示标识，压力安全阀在校验有效期，管路无结霜泄漏，远离热源与易燃试剂
	
	
	

	
	
	激光/电离设备
	激光、X射线类设备配套防护挡板、遮光装置、辐射警示、急停开关，个人防护措施完善
	
	
	

	
	
	粉尘/高速旋转设备
	打磨、切割、高速搅拌设备配套密闭集尘、防护挡板、防飞溅装置、联锁停机，个人防护措施完善
	
	
	

	
	
	储能电池实验设备
	电池充放电设备具备过充、过温、短路保护，配套防爆柜、灭火装置、温度监测
	
	
	

	
	
	设备专项应急预案
	针对爆炸、起火、泄漏、高压伤人编制专项处置流程，应急物资匹配到位
	
	
	

	13
	病原微生物安全专项
	标识情况
	安全标识明显
	
	
	

	
	
	备案情况
	向卫健/教育主管完成生物实验室备案证明
	
	
	

	
	
	感染性废物处置
	专用密封收集袋、利器盒，与有资质单位签约转运台账
	
	
	

	14
	实验动物专项
	饲养场所资质、检疫证明
	动物房具备合规资质，动物检疫材料齐全
	
	
	

	
	
	伦理审查与动物废弃物
	伦理审批文件；动物尸体专用冷藏、无害化处置协议
	
	
	

	15
	仪器设备整体配置
	设备安装调试
	全部仪器安装到位，试运行良好，技术验收合格，记录完整
	
	
	

	
	
	配套家具摆放
	台柜布局合理，预留应急疏散空间
	
	
	

	
	
	管线规整
	电线、网线、气管排布整齐，无杂乱外露
	
	
	

	
	
	实验室
环境
	整体整洁，无杂物堆积，物品分区规范
	
	
	

	16
	实验室安全信息牌与管理制度上墙
	实验室安全信息牌
	门口统一悬挂安全信息牌，信息完整，符合要求
	
	
	

	
	
	实验室安全管理制度
	制度健全，张贴于实验室醒目位置
	
	
	



四、验收意见
	项目
所在
单位
验收
意见
	学院参与验收人员：

                                     

	
	


单位领导签字：　　　　　　　　         
　　　　　　　　　　　　　　                             　年　　月　　日

	
学校验收组主要成员名单

	姓　　名
	职务（职称）
	部门/单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	学校验收情况与意见
	
□全部分项核查合格，无安全隐患，同意实验室投入使用。 
□存在一定问题，限期完成整改并提交复验申请，复核通过后方可启用。 
□存在通风、电气、消防、危化存储、特种设备、环保手续等重大安全隐患，不予通过验收，须全面整改，整改完成后重新申请验收。 
验收人员签字：
　　　　　　　　　　　

[bookmark: _GoBack]　

　　　　                                                   年　　月　　日

	分管校长审批
	


　　　　　　　　　　　　　　　          签　字：
年　　月　　日

	校长审批
	


　　　　　　　　　　　　　　　          签　字：

年　　月　　日
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